- 铜仁市碧江区中医医院移动式X射线机采购及安装项目

- 技术参数要求公示

1、项目名称:铜仁市碧江区中医医院移动式X射线机采购及安装项目

2、项目编号:TRZFCG-2020-004

3、公示期限（不少于2个工作日）:

2020-4-26 09:00—2020-4-27 17:00

4、采购预算:900000.00元

5、最高限价:900000.00元
6、采购预算确定依据:市政府采购办集中申报表
7、采购单位名称:铜仁市碧江区中医医院

项目联系人:胡科长

联系电话:13985338446

8、采购代理机构全称: 铜仁市公共资源交易中心
    项目联系人:黎舰    联系电话:0856-3912921 
9、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

 附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法）：

- 谈判内容及要求

- 开评标时须提供的资质资料：

（1）工商营业执照副本（复印件）；

- （2）税务登记证；

（3）组织机构代码证；

（注：三证合一的只提工商供营业执照副本）

- （4）法人代表身份证或委托代理人持法人授权委托书及代理人身份证件；

（5）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内）。

6、投标人为制造商的须提供医疗器械生产许可证（复印件）；投标人为代理商的须提供医疗器械经营许可证（复印件）或医疗器械经营备案证明（复印件）。

采购需求及要求

- 谈判内容及要求

- 移动式X射线机招标技术参数与配置要求

- 功能要求

用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。

- 主要技术规格和要求

2.1、高压发生器(与球管为分离式设计非组合式机头)

2.1.1、发生器功率：≥30kW

2.1.2、最高管电压：≥150kV

2.1.3、最短曝光时间：≤1ms

2.1.4、最大管电流：≥500mA

2.1.5、最大时间电流积：≥300mAs

2.1.6、逆变频率≥400KHZ

2.2、X线球管

2.2.1、双焦点球管，大焦点尺寸≤1.2mm

2.2.2、阳极热容量≥130kHU

2.3、机械装置

2.3.1、机体移动方式：电助力/手动

2.3.2、配备电池独立供电系统，并支持无电状态时可插电立即曝光功能。

2.3.3、X射线管组件绕垂直轴旋转角（RVA）：≥-315°～+315°

2.3.4、X射线管组件绕水平轴旋转角（RHA）：≥-180°~+180°

2.3.5、立柱升降运动范围：≥1400mm

2.3.6、臂伸展距离：≥600mm

2.3.7、曝光功能：延时/手闸/遥控

2.3.8、支持球管侧方控制机体运动功能

2.3.9、前方碰撞停止运动功能：配备

2.3.10、机身宽度：≤550mm

2.3.11、机身高度：≤1800mm

2.3.12、球管焦点距地最大距离：≥2100mm

2.3.13、限束器具备前后两面同时调节功能。

2.4、平板探测器

2.4.1、无授权平板锁控功能：具备

2.4.2、良好的电池续航能力，充满电可拍摄≥500张胸片

2.4.3、联机平板整体充电功能：具备（无需将电池拔出单独充电）

2.4.4、影像传输方式：无线

2.4.5、像素尺寸：≤143um

2.4.6、采集距阵：≥2500×3000

2.4.7、最大承重：≥200kg

2.5、图像处理系统

2.5.1、主机工作站操作台内存：≥4GB

2.5.2、主机工作站操作台硬盘类型：≥128G固态硬盘

2.5.3、具备无线、有线双模式数据传输

2.5.4、触摸操作屏尺寸：≥19英寸

2.5.5、显示器分辨率：≥1280x1024

2.5.6、支持与RIS和HIS系统的集成

2.5.7、支持自定义患者列表显示

2.5.8、按照器官进行摄影检查

2.5.9、图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量

2.5.10支持DICOM3.0，包括：DICOM SEND，DICOM PRINT，DICOM STORAGE COMMITMENT，DICOM WORKLIST

2.6、投标人中标后签订合同时须提供产品授权书。

注、1、招标文件论证费和专家评审费由中标人承担。